ML

E-LIGHT+

KAVITÁCIÓS+

VÁKUUMOS+

RÁDIÓFREKVENCIÁS

YB5

KEZELÉSI RENDSZER

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1.fejezet          Általános ismertetés	2

1.0. A gyártó rövid bemutatása	2

1.1. Termékfelépítés	2

1.2. Kezelési kör	2

1.3. Műszaki jellemzők	2

2. fejezet          Biztonság	2

2.1.	Rövid bemutatás	2

2.2.	Követelmények	2

2.2.1. Biztonsági intézkedések	2

2.2.2. Biztonsági figyelmeztetés	2

2.2.3. A nagy intenzitású fénnyel kapcsolatos figyelmeztetés	2

2.2.4. Optikai biztonság	2

2.2.5. Elektromos és gép biztonság	2

2.2.6. Tűzmegelőzés	2

2.2.7. Rendszerbiztonsági eszköz	2

2.2.8. Az eszközök biztonsági osztálya	2

3. fejezet          A rendszer bemutatása	2

3.1. Részek és vezérlés	2

3.1.1.	Gépdoboz	2

3.1.2. Vezérlőtábla	2

3.1.3. E-LIGHT kezelőfej	2

3.2. Rendszer program	2

3.3. Környezeti követelmények	2

4. fejezet          Telepítés és zavarelhárítás	2

4.1. Részletes eszközlista	2

4.2. Telepítési követelmények	2

4.2.1. Helyigény	2

4.2.2. Elektromos követelmények	2

4.2.3. Környezeti követelmények	2

4.3. Telepítés	2

4.4. Mozgatás	2

4.5. Óvintézkedések	2

5.fejezet          Működés	2

5.1. Szoftverműködés bemutatása	2

I rész		Elight üzemmód	2

II rész         Ultraszonikus üzemmód	2

III rész	 IPL üzemmód	2

5.2. Kezelés	2

6.fejezet          Karbantartás és támogatás	2

6.1. A berendezés tisztítása	2

6.2. A szűrő tisztítása	2

6.3. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfej cseréje	2

6.4. A berendezés hibás működésének elkerülése	2

7.fejezet          Tartozékok	2

7.1. Védőszemüveg	2

7.2. Zselé	2

7.3. Tartozék megrendelése	2

8. fejezet          Klinikai alkalmazás	2

8.1. Betanítás	2

8.2. Kezelési kör és kezelést kizáró betegségek	2

8.2.1. Cél		2

8.2.2. Kezelési kör	2

8.2.3. Kezelést kizáró betegségek	2

8.3. A vendég választása	2

8.4. Mit kell tudni a kezelésről	2

8.5. Előkezelések	2

8.5.1. Az alábbiakat javasoljuk:	2

8.5.2. A kezelés körülményeinek tisztázása	2

8.5.3. A szem védelme	2

8.5.4. Érzéstelenítés	2

8.5.5. Készítsen fotót	2

8.6. Mellékhatások	2

8.6.1. Fájdalom	2

8.6.2. A természetes bőr erek törése	2

8.6.3. Pigmentáció változás	2

8.6.4. Hegesedés	2

8.6.5. Túlzott duzzanat és gyulladás	2

8.6.6. Bőrgyengeség	2

8.6.7. Kékes bőrduzzanat	2

8.7. Kezelési paraméter	2

8.7.1. Rövid bevezetés	2

8.7.2. A paraméter jelentése	2

8.7.3. A paraméter felépítésének elve	2

8.7.4. A zselé	2

8.8. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer kímélő bőrkezelő eljárása	2

8.9. A kezelést követő gondozás	2

8.9.1. Összefoglalás	2

8.9.2. Napfénynek való kitettség	2

8.9.3. Arcfestés	2

8.9.4. A kezelés folytatása	2

8.9.5. Mellékhatás	2

8.9.6. A kezelés befejezése	2

8.9.7. Kezelés utáni bőrgondozás	2

8.10. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelés előnyei	2

9. fejezet          Paraméterek kiválasztása	2

9.1. Szeplőkezelés	2

9.1.1. Kezelési elv	2

9.1.2. Kezelőfej	2

9.1.3. A klinikai paraméter szabályozása	2

9.1.4. Paraméter kiválasztás	2

9.1.5. A kezelés értékelése	2

9.1.6. Rosszindulatú reakció	2

9.2. Hajszálértágulat betegség kezelése	2

9.2.1. Kezelési elv	2

9.2.2. Alkalmazható kézieszközök	2

9.2.3. Klinikai megfelelőség	2

9.2.4. Paraméter kiválasztás	2

9.2.5. A kezelés értékelése	2

9.2.6. Kezelési időszakok	2

9.2.7. Figyelem!	2

9.2.8. Rosszindulatú reakció	2

9.3. Szőrtelenítő kezelés	2

9.3.1. Kezelési elv	2

9.3.2. Alkalmazható kézieszközök	2

9.3.3. Klinikai megfelelőség	2

9.3.4. Paraméter kiválasztás és beállítás	2

9.3.5. A kezelés értékelése	2

9.3.6. Kezelési időszakok	2

9.3.7. Figyelem!	2

9.3.8. Mellékhatás	2

9.3.9. Kezelést követő gondozás	2

9.3.10. A kezelése befejezése	2

A melléklet: Fitzpatrick rendszer	2

Δ FIGYELMEZTETÉS!

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF KEZELŐ berendezés működtetése és karbantartása előtt kérjük, tanulmányozza át részletesen az alábbi használati útmutatót!

- fejezet		Általános ismertetés

Első rész: a villanófény (E-LIGHT) intenzív, szélessávú, koherens, 420 nm – 1200 nm közötti hullámhossz spektrumú fényforrás. Ezen speciális tulajdonságokkal, az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF berendezés széles körben alkalmazható a sebészeti beavatkozás-mentes terápiák körében. Működésének alapját az emberi bőrszövetek szelektív elnyelő képessége, valamint a fény alapú bőr termolízis képezi. Emellett, az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF bőrfiatalító kezelés hatékonyabb, a vendégek állapota pedig sokkal gyorsabban javul, mint az egyéb hagyományos terápiák esetében, kiesett idő nélkül.

Második rész: A KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF berendezést főként karcsúsításra alkalmazzák, és 5 kezelőfejjel felszerelt:

Ultraszonikus kavitációs fej: zsírsejtégetésre, zsírsejtrobbantásra;

Vákuumos zsírszívó fej: karcsúsításra, a felesleges zsírsejtek eltávolítására;

Monopoláris RF fej: testformálásra, zsírégetésre, zsír és cellulitis csökkentésre;

Tripoláris RF fej: bőrfeszesítésre, bőremelésre, arc- és testránc eltávolításra – kis- és nagyméretű kezelőfejjel.

# 1.0. 	A gyártó rövid bemutatása

Gyártó: Weifang Mingliang Electronics CO., LTD

Modell: ML-E-LIGHT+CAVITATION+VACUUM+RF-YB5

(E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RÁDIÓFREKVENCIÁS)

Cím: NO. 142 Weixu Road, Anqiu, Weifang, Shangdong, Kína.

TEL: +86 536 4085268

Engedélyszám: LU YAO GUAN XIE SHENG CHAN XU 200480055 HAO

Nyilvántartási szám: SFDA-LU2005-2260081

Mérnöki szabvány: YZB/LU 0176-2004

CE szám: 2006-C027 EMC LVD

## 1.1. Termékfelépítés

A berendezés három részből áll: központi egység, vezérlőtábla, kezelőfej.

A motor és a vezérlő részek a központi egységben helyezkednek el.

Az integrált numerikus vezérlő belseje látja el az eszközök felügyeletét és vezérlését.

A vezérlőtábla részei a 8,0 inch méretű LCD panel, az áramkapcsoló, valamint a vészleállító kapcsoló.

Ezek közül az LCD panel mutatja a rendszer üzemmódját és paramétereit, valamint útbaigazítást ad az általánosan használt billentyűk funkciójáról.

Az E-LIGHT kezelőfej tartalmazza a sugárzást kibocsátó eszközt és az átviteli rendszert.

A kavitációs/vákuumos/rádiófrekvenciás fejek 5 kézieszközt jelentenek.

## 1.2. 	Kezelési kör

- Kis ráncok kisimítása, pórusok összehúzása, bőrszépítés és bőrfehérítés, sötét szemkörüli karikák eltávolítása.

- Szeplők, chloasma (foltos elszíneződés), napszeplők kezelése.

- Végleges arc- és testszőrtelenítés.

- Akné, vaszkuláris rozácea (arcbőr hajszáleresség) kezelése.

- Zsírsejtégetés, zsírsejtrobbantás.

- Felesleges zsírsejtek eltávolítása.

- Testformálás, zsírégetés, zsír és cellulitis csökkentés.

- Bőrfeszesítés, bőremelés, ránceltávolítás.

  - Műszaki jellemzők

Fényforrás: villanófény

Spektrum tartomány: 430-1200 nm, 480-1200 nm, 560-1200 nm, 690-1200 nm

Választható: 530nm-1200nm, 590nm-1200nm, 640nm-1200nm, 750nm-1200nm

Energia sűrűség: 10~50 J/cm2

Impulzus előállítás módja: intenzív fényimpulzus technológia - IPL (állítható)

Impulzus sorozat: 1~15 impulzus

Impulzusközi szünet: 5-50 ms

Impulzus szélesség: 2-15 ms

Ismétlési frekvencia: 1-10 MHz

Fényátadó rendszer: zafír csatolás

Foltméret: 12x30 mm2, 15x50 mm2

Operációs interfész: 8,0” LCD panel

Hűtőrendszer: vízhűtés, ventillátorral kényszerített levegő hűtés és félvezető hűtés

Méret: 58*40*35 cm3

Hűtési hőmérséklet: - 4°C~ 0°C

Áramellátás: 220V/50Hz vagy 110V/60Hz

Nettó súly: 35 kg

Teljesítmény: elight-- 1400 W, kavitáció-- 300 W, monopoláris RF/tripoláris RF-- 50W

# 2. fejezet		Biztonság

## 2.1.	Rövid bemutatás

Ebben a fejezetben az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelő rendszer használata, valamint a szükséges biztonsági követelmények találhatók.

## 2.2.	Követelmények

Δ FIGYELMEZTETÉS!

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer valószínűleg a vendég sérülését okozza, ha a gépkezelő a gépet nem az alábbi használati útmutatóban leírtak szerint használja és állítja be. Tehát a gép beindítása előtt a gépkezelőnek meg kell ismernie a biztonsági követelményeket és működtetési lépéseket.

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer egyfajta, a bőr állapotát biztonságosan javító gyógyászati berendezés. A gépkezelő a berendezést szakszerű betanítást követően használhatja.

### 2.2.1. Biztonsági intézkedések

A berendezés tervezője a tervezési folyamat során maximálisan figyelembe vette a vendég és a gépkezelő biztonságát. A biztonsági intézkedések az alábbiakban találhatók:

- A bekapcsolást követően beindul az automatikus áramkör átvizsgáló rendszer, amely folyamatosan és automatikusan átvizsgálja az áramkört az eszközök áram alá kerülésekor.

- A fény szűrőkön keresztül jut a vendég bőrére, a fényimpulzus csak a szűrők elülső oldalán juthat át.

- A berendezés különálló biztonsági áramkört tartalmaz. Ha a fényenergia túl nagy, az áramkör automatikusan lekapcsol.

- Sürgős esetben az áramellátás gyors lekapcsolásához használja a piros vészleállító kapcsolót.

- Amikor a rendszer fényimpulzust bocsát ki, búgó hang hallható.

Δ FIGYELMEZTETÉS!

Bármely, helytelenül használt nagy intenzitású fénykibocsátó berendezés a vendég sérülését okozhatja. A gépkezelőnek folyamatos figyelem mellett kell végeznie tevékenységét, betartva a szükséges biztonsági intézkedéseket.

Vendég:

A vendég biztonsága elsődlegesen a képzett gépkezelő személyétől, valamint a megfelelő kezelőhelyiségtől függ.  Az is fontos, hogyan viselkedik, illetve értenie kell a kezelési elvet. Miközben a vendég intenzív fénykezelést kap, a gépkezelő speciális védőszemüveget visel, a vendég szemét pedig vastag fehér gézzel vagy speciális szemvédővel fedi le.

Gépkezelő:

A kezelés során a gépkezelő speciális szemüveget visel.

Kezelőhelyiség:

A kezelőhelyiségben jól láthatóan el kell helyezni a „Vigyázat! Intenzív fény!” feliratot.

### 2.2.2. Biztonsági figyelmeztetés

A MINGLIANG társaság felhatalmazott műszaki személyzetén kívül senki más nem végezheti a berendezés karbantartását, nem ellenőrizheti és javíthatja a belső alkatrészeket, beleértve az áramellátó egységet, a hűtőrendszert, az optikai alkotórészt, valamint az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfejet. A gép belsejében található nagyfeszültség nagyon veszélyes.

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF berendezés feszültség beállítása feleljen meg a területen használatos feszültségnek. (Ha a forgalmazó egyéb területen értékesíti a berendezést.)

A berendezés karbantartását a műszaki személyzet csakis az áramellátás megszüntetését követően kezdheti meg, máskülönben az illető sérülést szenvedhet, a berendezés pedig károsodhat.

A szűrőt folyamatosan tisztán kell tartani. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön zselé a kezelőfejbe. Minden egyes kezelést követően, használjon alkoholos fültisztító pálcikát a szűrők megtisztítása céljából, és rögzítse a védőfedelet.

Amennyiben a kezelőfejből víz szivárog, ne indítsa el a gépet. Ha ez mégis megtörtént, azonnal kapcsolja ki az áramütés elkerülése érdekében.

### 2.2.3. A nagy intenzitású fénnyel kapcsolatos figyelmeztetés

A nagy intenzitású fény károsíthatja a szemet vagy égést okozhat. A kezelés során megfelelő védőintézkedések alkalmazása szükséges.

A túl erős fény bőrégést okozhat.

Mivel az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer villanófényt bocsát ki, a vendéget és a gépkezelőt nem szabad kitenni ennek a fénynek. Mindketten viseljenek védőszemüveget.

Még védőszemüvegben sem szabad közvetlenül belenézni az intenzív fénybe.

Kezelés közben a fejjel ne mutasson levegőbe. A használaton kívüli kezelőfejet a tartóba kell helyezni.

A bekapcsolást követően ne érjen a kezével a kezelőfejhez.

### 2.2.4. Optikai biztonság

Kérjük, az optikai biztonság érdekében tartsa be az alábbiakat:

Minden, E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelő berendezést használó gépkezelőnek védőszemüveget kell viselnie. A vendég szemét átlátszatlan anyaggal kell védeni, ha a szemvédő viselése nem lehetséges.

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelő berendezés használata során a megfelelő helyiségben jól látható módon jelezni kell, hogy:

Csak képzett személyzet mehet a gép közelébe.

A személyzet minden tagjának ismernie kell a vezérlő rendszert, és tudnia kell a berendezés gyors kikapcsolásának módját.

Még védőszemüveg viselése mellett sem szabad közvetlenül belenézni a fénybe vagy a visszavert fénybe.

A kezelőfejet az útmutató szerint kell használni.

Ne használja az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszert napfényes környezetben vagy gyúlékony tárgyak közelében.

A kezelőfejet ne irányítsa máshová, csakis a kezelendő területre. A csillogó tárgyakat, pl. ékszert, órát, sebészeti eszközöket, tükröt tartsa távol a visszavert villanófénytől.

### 2.2.5. Elektromos és gép biztonság

Győződjön meg az elülső és hátulsó fedőlap lezárt állapotáról. A hátulsó fedőlap felnyitása veszélyes lehet.

A berendezés belsejében található nagyfeszültség nagyon veszélyes. Bizonyos alkatrészek az áramellátás lekapcsolását követően is tárolhatnak áramot. Ezért a műszaki személyzeten kívül senki nem távolíthatja el a hátulsó fedőlapot.

A gép egyensúlya igen jó, azonban mozgatása óvatosan történjen.

A gép földelése a három eres csatlakozó vezetéken keresztül történik, a megfelelő földelés fontos az üzembiztonság szempontjából.

### 2.2.6. Tűzmegelőzés

Miután a tárgy elnyelte a fényt, a hőmérséklet megemelkedik. Maradjon távol a gyúlékony anyagoktól.

A kezelést megelőzően ne használjon a bőrön gyúlékony anyagot, pl. alkoholt vagy acetont. Szükség esetén mossa le azt szappanos vízzel.

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF berendezés tisztítását, vagy alkatrészeinek fertőtlenítését követően a gépet a száradás után kapcsolja be.

### 2.2.7. Rendszerbiztonsági eszköz

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer tartalmaz bizonyos biztonsági eszközöket, ezek helyét, valamint a fénykibocsátás módját a személyzet minden tagjának ismernie kell.

Kulcskapcsoló: a kulcskapcsoló az E-LIGHT áramellátásnak be- illetve kikapcsolására szolgál. A gépet a gyártó által adott kulccsal lehet bekapcsolni az illegális használat elkerülése érdekében. Kérjük, a gép használatát követően húzza ki a kulcsot.

Vészleállító kapcsoló: Ezzel a piros gombakapcsolóval a kezelés azonnal leállítható. Az áramellátás azonnal megszűnik. A vészleállító kapcsoló azonnal kilazítható az óramutató járásával megegyező irányban történő elforgatással. Egyébként a rendszer lezárt állapotban marad. A biztonság kedvéért a vészleállító kapcsolót épp hogy csak nyomja vissza kiemelkedő állapotából.

Az eszközök automatikus átvizsgálása: a bekapcsolást követően az áramkör folyamatosan átvizsgálja az eszközöket. Az eszközök áram alá kerülésével az átvizsgáló rendszer folyamatosan figyeli a rendszer működését.

### 2.2.8. Az eszközök biztonsági osztálya

Áramütés elleni védelem: I. oszt. B típus

Korrózióvédő folyadék: általános

Ne használja az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszert ott, ahol a környezetben gyúlékony vagy érzéstelenítéshez használt anyag, illetve levegő-szénmonoxid keverék van jelen.

Működési mód: egymást követő.

# 3. fejezet		A rendszer bemutatása

Ez a fejezet bemutatja az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer fő részeit: a vezérlő rendszert és a paramétereket.

## 3.1.	Részek és vezérlés

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelő rendszer az alábbi fő részekből áll (a 3.1. kép szerint):

FŐ KONZOL

ELIGHT KEZELŐFEJ

Vákuumos kezelőfej

MONOPOLÁRIS RF

NAGY TRIPOLÁRIS RF

KIS TRIPOLÁRSI RF

KAVITÁCIÓS KEZELŐFEJ

VÉSZLEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓ

KULCSKAPCSOLÓ

8,0 inch méretű true color érintőképernyő

3.1. kép: Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelő rendszer fő részei

Központi egység

Vezérlőtábla

E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfej

A gép tartalmaz mikroprocesszort, amely folyamatosan felügyeli és vezérli a rendszer működését.

## 3.1.1.	Gépdoboz

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer szíve a gépdoboz, amely az alábbi részekből áll:

Áramellátó modul: ellátja árammal a többi modult, illetve a rendszer hibás működése esetén lekapcsolja az áramot.

Vezérlő modul: vezérli a teljes rendszermodult, és illeszkedik ahhoz.

Kijelző vezérlő: kijelzi a különböző rendszerinformációkat, és elfogadja a felhasználó utasításait.

Nagyfeszültségű áramellátás: áramot biztosít a kapacitás számára.

Kapacitás rendszer: tárolja a villanófény számára szükséges energiát.

Indító áram: felkapcsolja a lámpát, és gyújtás előtti állapotot tart fenn.

Hűtőrendszer: hűti az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfejet.

Δ ÓVINTÉZKEDÉS

Csak a MINGLAING társaság felhatalmazott műszaki kezelő személyzete nyithatja fel a hátulsó fedőlapot és végezhet karbantartást a berendezés bármely belső modulján.

## 3.1.2. Vezérlőtábla

A gépkezelő a vezérlőtáblán keresztül vezérli a rendszert. A vezérlőtábla az alábbi részekből áll:

Kulcskapcsoló: az áramellátás be- illetve kikapcsolására szolgál.

Vészleállító kapcsoló: ennek a gombnak a benyomásával azonnal lekapcsolható a rendszer teljes áramellátása. A rendszerműködést illetően elsőbbséget élvez a kulcskapcsolóval szemben. Kövesse a nyílfej által mutatott irányt, és fordítsa a vészleállító kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, majd azonnal lazítsa meg, máskülönben a gép lekapcsolva marad.

LCD panel: a gépkezelő az LCD panelen az érintőbillentyűk használatával változtatja az információkat. Mérete: 8,0 inch.

A rendszerállapot, a gépkezelői interfész, az útmutatások és az utasítások mind az LCD panelen jelennek meg.

### 3.1.3. E-LIGHT kezelőfej

Az E-LIGHT kezelőfej intenzív impulzust kibocsátó elektronikai alkotórészeket tartalmaz. A rendszert egy kábelcsoport csatlakoztatja, a kezelőfej végén egy vékony réteggel bevont szűrő található.

Az E-LIGHT kezelőfej piros gombjának lenyomásával lehetséges az intenzív fény kibocsátása, amely a fejben található 15 x 50 mm2-es szűrőn keresztül jut el a kezelendő területre. A szűrő tisztán tartása nagyon fontos.

Az E-LIGHT kezelőfej belsejében thermoelektromos típusú félvezetős hűtőrendszer található a szűrő hűtése céljából. A bőrfelület hőmérséklete csökkenthető a vendég diszkomfort érzetének csökkentése céljából.

## 3.2. Rendszer program

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF berendezés elsősorban négy funkcióval rendelkezik:

Lehetővé teszi, hogy az orvos kiválassza a beteg számára legmegfelelőbb, konkrét diagnózis szerinti tulajdonság paramétereket.

Vezérli a rendszer üzemfolyamatot a váratlan problémák megelőzése érdekében.

Vizsgálja a rendszer energiát.

Kiválasztja a kezelési tartományokat.

## 3.3. Környezeti követelmények

Üzemi hőmérséklet tartomány: 10°C~30°C

Relatív páratartalom tartomány: ≤80%

Légköri barometrikus nyomás: 86kpa~106kpa

Az üzlet környezeti hőmérséklete: 0°C~55°C

Áramellátás: AC 220V±22V	50Hz/60Hz±1 Hz

Telepítésre vonatkozó megjegyzések:

Az alábbi fotókon a kavitációs/vákuumos/rf fejek tárolására szolgáló polc felszerelése látható:

4.lépés

3.lépés

2.lépés

1.lépés

# 4. fejezet		Telepítés és zavarelhárítás

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőrendszer kórházakban és szépségszalonokban használható. A telepítés előkészületei egyszerűn végrehajthatók:

A telepítési folyamat az alábbiakat foglalja magába:

Távolítsa el a csomagolást és helyezze el az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszert az előre kiválasztott helyen.

Ellenőrizze, hogy a rendszer és az alkotórészek hiánytalanul megvannak-e.

Töltsön desztillált vizet a víztartályba.

Csatlakoztassa az áramellátást.

Ellenőrizze az E-LIGHT összes funkcióját.

Végezze el a telepítést és használja a berendezést.

## 4.1. Részletes eszközlista

A gép részletes eszközlistája:

Központi egység

E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfej

Védőszemüveg

Zselé

Szűrő műanyagfedelek

Tölcsér

Cső

Áramellátó vezeték

Kézikönyv

DVD

## 4.2. Telepítési követelmények

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer csomagolásának eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a gép elhelyezése megfelel-e az ezen fejezetben előírt követelményeknek.

### 4.2.1. Helyigény

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer forró, huzatos helytől távol tartandó, egyéb tárgyaktól pedig 60 cm-es távolságot kell tartani. A sugárzás és ütközés kerülendő.

### 4.2.2. Elektromos követelmények

Mielőtt az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF berendezés elhagyja a gyártóüzemet, a vevő kérésére jelölik rajta a helyileg előírt feszültséget. Ez az alábbi elektromos követelményeknek felel meg:

AC220V±10%, 20A, 50/60Hz

A bemenő elektromos áramban nem jelentkezhet pillanatnyi változás, elektromos csúcsfeszültség, csúcsáram vagy áramesés.

A MINGLAING társaság nyomatékosan javasolja, hogy az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszerhez külön vezetéket és kismegszakítót használjanak.

A gép fő biztonsági eszköze a 10 A-es megszakító.

Δ ÓVINTÉZKEDÉS

Kérjük győződjön meg arról, hogy az Ön által használt feszültség (AC220V) megegyezik az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszerhez előírt feszültséggel.

### 4.2.3. Környezeti követelmények

Levegőminőség: A levegőben nem lehet jelen maró (pl. sav) részecske, amely károsíthatja az elektromos vezetéket, valamint az elektromos alkotórészek és az optikai alkotórészek felületét. A levegő a lehető legkisebb mennyiségben tartalmazzon port, mert az elnyeli a fényenergiát és felmelegszik. A szűrő felületére lerakódó por károsíthatja azt. A fémrészecskék szintén károsíthatják az elektromos alkotórészeket.

Hőmérséklet: az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer legmegfelelőbb üzemi állapotának garantálása érdekében a belső hőmérséklet 20°C~25°C között tartandó, a relatív páratartalom pedig 80% alatt. A gép üzemi teljesítménye kb. 2 KW, ezért előnyös, ha a kezelőhelyiség rendelkezik beépített légkondicionálással.

## 4.3. Telepítés

- Elhelyezés: az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszert helyezze tiszta

helyiségbe, ahol a belső hőmérséklet 10°C~28°C közötti, a relatív páratartalom pedig 80% alatti.

2)	Az alábbi ábrának megfelelően, először húzza ki a védődugót, majd csavarja ki a betöltőnyílás dugóját. Ezt követően szerelje fel a kezelőfejet. (Megjegyzés: a betöltőnyílás dugóját szállításkor csavarja be!)

- Az alábbi ábra szerint töltsön be desztillált vizet, amíg a vízszint megfigyelő közepén nem

látja a vizet (kb. 3 liter). Működő állapotban ne tegye be a betöltőnyílás dugóját.

Vízszint megfigyelő: (Megjegyzés: a piros vonalig megfelelő.)

- A kezelőfej cseréjekor a dugó kihúzását követően ürítse ki a tartályból a maradék vizet. A csatlakozóaljzatra került vizet puha ruhával itassa fel, ezzel elkerüli az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer víz miatti leállását.

- Alakítsa ki az áramellátó összeköttetést: csatlakoztassa az áramellátó vezetéket az áramellátó bemeneti aljzathoz, a másik végét pedig a megfelelően földelt, kölcsönösen három vezetékes AC hálózati csatlakozó aljzathoz.

- Bekapcsolás: a fenti műveletek elvégzését követően helyezze be a kulcsot és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban. Ekkor a gép azonnal bekapcsolja az áramot, a víz keringeni kezd, a hűtőrendszer pedig automatikusan elindul.

- A bekapcsolást követően végezzen vízbetöltést, mivel a belső víz a teljes berendezésben

kering és leállítja a kezelőfejet, ezért vízbetöltés szükséges.

9)	Ellenőrizendő: vizsgálja meg a berendezést, hogy nem szivárog-e belőle a víz. Ha igen,

kapcsolja le az áramellátást, és hívja a forgalmazót.

Vízcsere

A vizet 2-3 havonta cserélje le. Kérjük, szigorúan kövesse az alábbi lépéseket.

- Az 1. ábra szerint húzza ki a kezelőfejet, és győződjön meg arról, hogy a folyamat során NEM történt vízszivárgás. A víz felitatásához használjon puha pamuttörlőt, és tartsa szárazon a berendezést.

1.ábra

- Vízleeresztés: a gép hátoldalán található címkének megfelelően, helyezze a tölcsért a vízkivezető nyílásba, és folyassa ki teljesen a vizet.

- A 2. ábra szerint töltsön be vizet ismét, míg a víz a vízszint megfigyelő közepén láthatóvá nem válik.

2.ábra

- Csatlakoztassa az áramellátást a fenti lépéseknek megfelelően.

Figyelem: Működtetés közben csavarja ki a betöltőnyílás dugóját. Szállítás közben szorosan csavarja be a dugót.

Δ ÓVINTÉZKEDÉS

1. A gép biztonságos működésének garantálása érdekében, kérjük, időben pótolja a hűtőrendszer desztillált vizét. 2. A desztillált víz első betöltésekor kérjük, kövesse a fenti lépéseket, majd ezt követően indítsa be a rendszert. 3. Csak desztillált vagy tisztított vizet használjon. A víz hőmérséklete nem lehet 5°C alatti.

## 4.4. Mozgatás

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer kórházban, klinikán vagy szépségszalonban történő mozgatása során kövesse az alábbi lépéseket:

A kezelőfejet helyezze a tartóba.

Lazítsa ki a görgőféket.

## 4.5. Óvintézkedések

|  |  | A víz gépbe történő betöltését követően, illetve a gép beindítása előtt FELTÉTLENÜL végezze el az alábbi lépést: Egy csavarhúzóval eressze le a lefúvatószelepeket legalább 6 másodpercig. Ekkor víz fog távozni. Ez azért szükséges, hogy a gép belsejében ne maradjon levegő. Ezt követően minden rendben, kezdheti a gép csodálatos utazást jelentő használatát. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ez a vákuum szűrő, ha a vákuumos fejbe piszok és por kerül, itt tisztíthatja ki az. |  | porcsapda: a szűrőn található por letisztítására szolgál |

- fejezet		Működés

Ez a fejezet a működést három különálló lépésként írja le.

- E_LIGHT funkció

- Kavitáció+Vákuum+RF funkció

- Villanófény (IPL) funkció

Δ FIGYELMEZTETÉS!

Az E-LIGHT berendezésben nagyfeszültség van jelen, kérjük, ellenőrizze, hogy az összes előlap megfelelő fedést biztosít-e. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF berendezés beindításakor, kérjük, helyezze a kezelőfejet a tartóba. A kezelőszemélyzet kezelőhelyiségben tartózkodó minden tagja viseljen védőszemüveget vagy szemvédőt. Védőszemüvegben se nézzen közvetlenül a kezelőfejből kisugárzott intenzív fénybe. A kezelőfejjel ne mutasson a célterületen kívül más helyre. A kezelendő területre sugárzott túl nagy energia bőrsérülést okozhat.

## 5.1.	Szoftverműködés bemutatása

5.1.1. Üdvözlő interfész

A mód kiválasztó menübe történő belépéshez itt érintse meg

- ábra)

Indítsa be az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszert a kulcskapcsolóval, a képernyőn rögtön megjelenik az üdvözlő interfész (lásd 1. ábra). Két másodperc múlva megjelenik a kezelési mód kiválasztó interfész.

5.1.2. A Kezelési mód kiválasztó interfészen a szőrtelenítő és bőrkezelő eljárások közül választhat (lásd 2. ábra).

- ábra

## I rész	Elight üzemmód

Az ELIGHT Kezelési mód kiválasztó interfész leállítása után (lásd 3. ábra) közvetlenül érintse meg a képernyőn látható címszót az ELIGHT szőrtelenítő vagy bőrfiatalító üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a „START” (Indítás), ezt követően a „Charge” (Töltés) gombot a teljes áramfeltöltéshez. A kezelőfej ekkor világít.

(3. ábra)

Nyomja meg a „STOP” (Leállítás) gombot, a rendszer ekkor inicializált állapotba kerül. A visszaállást követően a rendszer automatikusan leállítja a kezelési interfészt.

Lámpa előfűtés

Vízciklus állapot

Áram beállítási útmutató

Hűtési fok beállítás

Kapacitív töltés adás

Betegek hozzáadása

4.ábra

Első impulzus szélesség

Második impulzus szélesség

5.1.4. Kezelés interfész, lásd 5. ábra

RF kimeneti energia

Vilanófény (IPL)

kimeneti energia

Első

impulzus késleltetés

Impulzus szám

Impulzusközi szünet

Második

impulzus késleltetés

Ismétlő impulzus

5.ábra

Ezen a kezelési interfészen (lásd 5. ábra) a „START” (Indítás) gomb lenyomásával beállíthatja a kezelési paramétereket. Ha másik kezelési módra szeretne váltani, nyomja meg a „STOP” gombot, így visszalép a kezelési mód kiválasztó menübe.

Kezelőfej állapot: az aktuális kezelési módot és fejtípust mutatja.

Energiateljesítmény ablak: az aktuális energiateljesítményt mutatja.

Kezelési paraméterek: az aktuális kezelési mód kezelési paramétereit mutatja.

Rendszer útmutató: a gombok funkcióit mutatja.

A kezelési paraméterek beállítása

A kezelési paraméterek beállíthatók kezelés közben. A kezelési paraméterek beállításával a gépkezelő változtathatja a kezelőfej energia teljesítményét, az impulzus szélességet, valamint az impulzusszámot. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a gépkezelő számára a vendégek eltérő adottságainak megfelelő kezelési paraméterek kiválasztását.

8 kezelési paraméter beállítására van lehetőség. Kérjük, tanulmányozza az 5. ábrát. A beállítás a „▲” vagy „▼” gombbal végezhető el.

Energia teljesítmény: állítsa be a kezelőfejből jövő fény energia sűrűségét, ez az áramenergia állapotát mutatja. A beállítás közvetlenül a kezelési folyamat során elvégezhető.

Beállítási tartomány: 10-50J/cm2

Impulzus ciklus: állítsa be az impulzus frekvenciát, a beállítási tartomány (1-4s)

Impulzus: impulzus kiválasztás, beállítási tartomány (1-5)

Villanófény (IPL) impulzus szélesség és impulzus késleltetés

Első impulzus szélesség: egyetlen impulzus esetén az az idő jelenti az impulzus szélességet, ameddig az impulzus tart. Több impulzus esetén a szélességet az első impulzus szélessége jelenti. Állítsa be a tartományt (1-9,9ms), az impulzus növelésekor az impulzus szélességet 0,1 ms értékkel növelje.

Első impulzus késleltetés: az első és a segéd (második) impulzus közötti távolság, tartománya (1-99ms), az impulzus növelésekor annak impulzus késleltetését 1 ms értékkel növelje.

Második impulzus szélesség: egyetlen impulzus alkalmazásakor nem látható segédimpulzus szélesség, tartománya (1-9,9ms), az impulzus növelésekor annak impulzus késleltetését 0,1 ms értékkel növelje.

Második impulzus késleltetés: egyetlen impulzus alkalmazásakor a segéd (második) impulzus és az ismétlő impulzus (a harmadik impulzus és a későbbi impulzus) közötti távolság nem látható, tartománya (1-99ms), az impulzus növelésekor annak impulzus késleltetését 1 ms értékkel növelje.

Ismétlő impulzus szélesség: egyetlen impulzus alkalmazásakor az ismétlő impulzus (a harmadik impulzus és a későbbi impulzus) szélesség nem látható, tartománya (1-9,9ms), az impulzus növelésekor annak impulzus késleltetését 0,1 ms értékkel növelje.

RF késleltetés:

Az RF késleltetés beállítási interfészbe történő belépéshez itt érintse meg, tartomány: 1000ms-8000ms

Impulzus teljesítmény:

Első impulzus (T1)    Segéd impulzusT2     Ismétlő impulzus T3			Első impulzus

(T2)

-----------

Első késleltetés    Segéd késleltetés  Ismétlő késleltetés

Impulzus távolság

A távolság szerepe, hogy a fény több részre történő szétosztásával megelőzze a bőrsérülést.

Az áramellátás automatikus frissítését követően várjon kb. 10 másodpercet, hogy a kezelőfej hőmérséklete csökkenjen, majd kezdje el a kezelést. Nyomja meg a kezelőfej trigger switch (kioldó kapcsoló) gombját, ekkor az útmutató terület jelzi a rendszer működését. Ezzel egyidőben a kezelőfej megkezdi a kezelési paramétereknek megfelelő működést. A kezelés közben Ön állíthatja a paramétereket. A kezelési folyamatból történő kilépés céljából megnyomhatja a „START” gombot, ekkor a rendszer automatikusan visszatér a kezelési mód kiválasztó interfészhez.

Nyelvbeállítás: állítsa be a rendszernyelvet, KÍNAI (kínai) vagy ENGLISH (angol).

Gombhang beállítás: állítsa be a hangot „ON” (BE) vagy „OFF” (KI) állapotba.

Energia hang beállítás: állítsa be, hogy az energiabeállítás adjon-e hangot vagy ne: „ON” (BE), „OFF” (KI).

Rendszeridő beállítás: a rendszeróra beállításakor nyomja meg a MENU (menü) gombot az órabeállítás leállításához, az „up▲” gomb az órabeállításra, a „down▼” gomb pedig a percbeállításra szolgál. Nyomja meg a „STOP” gombot.

# II rész	Ultraszonikus üzemmód

1. Válassza ki az ultraszonikus üzemmódot, lásd 2. ábra, majd lépjen be ebbe az interfészbe (6. ábra) az alábbiak szerint:

Kavitációs zsírrobbantás zsíreltávolításhoz

Vákuumos zsírleszívás zsírleszíváshoz

Tripoláris RF zsírfolyósításhoz

Lipolízis RF alakformáláshoz

6.ábra

2. Válassza ki a kezelési rendszert majd lépjen be a 7. ábrán látható operációs interfészbe.

Kavitációs kezelés időtartamának beállítása

Beállítási tartomány:

1-30 perc

A kezelés megkezdéséhez itt érintse meg a képernyőt

Vissza  főmenübe

Kavitációs energia (ENERGY) beállítása, beállítási tartomány: 1-5 szint.

Érintőgomb hang

be-/kikapcsolás

Lásd 7. ábra

  - Érintse meg a „Lipolysis RF” területet és lépjen be az interfészbe. Lásd 8. ábra:

Lipolízis RF energia (ENERGY) beállítása, beállítási tartomány: 10-100 J/cm2

Lipolízis RF kezelés időtartamának beállítása

Beállítási tartomány:

1-30 perc

8.ábra

  - „Lipolysis RF” MAXIMÁLIS ENERGIA (MAXIMUM ENERGY) 100 J/cm2, lásd az alábbi 9. ábrán:

- ábra

  - Lipolízis RF kezelés időtartamának beállítása.

Beállítási tartomány: 1-30 perc, lásd 10. ábra.

Az alábbi (1) és (2) képen:

| 10 (1). ábra | 10 (2). ábra |
| --- | --- |

2.4.Paraméterek beállítása a kezelés megkezdése céljából. Lásd 11. ábra

T: kezelés, azaz a kezelés időtartama

Beállítási tartomány:

0,1-5 másodperc

D: késleltetés, azaz a kezelési időből történő kilépés

Beállítási tartomány:

0,1-5 másodperc

11. ábra

Minimális/maximális kezelési/késleltetési idő, lásd az alábbi, 12. ábrán:

| 12. ábra (1) | 12. ábra (2) |
| --- | --- |

Az alábbi paraméterek a vákuumos+kavitációs+RF berendezésre vonatkoznak, csupán hivatkozásként szolgálnak:

- Egy kezelés 2-3 sorozatból áll

- Egy sorozat 3-6 alkalomból áll

- Minden héten történjen kezelés

- A folyamatos és az impulzus üzemmód közötti különbség:

Folyamatos üzemmódban a kézieszközt gyorsan mozgassa.

Impulzus üzemmódban a kézieszközt lassan mozgassa.

- Az ultraszonikus paraméter általában 40-60J/cm2

A dipo paraméter általában 20J/cm2

- Kérdezze meg a vendéget, mit érez a kezelés közben, így jobban érzi majd magát, és Ön is jobb kezelést tud nyújtani számára.

Kívánunk Önnek szerencsés üzletmenetet!

- Figyelmeztetés

3.1.	Fő egység

3.1.1.	Kérjük, csak a három eres hálózati csatlakozó vezetéket használja, a két eres hálózati csatlakozó vezeték használata nem megengedett. A hálózati csatlakozó vezeték középső zöld/sárga tagja a földelő ér.

    - Nem kezelhető területek: szemek, fülek és egyéb tiltott testrészek.

    - A zárt helyiségben ne legyen jelen erős mágneses mező és rádióhullámok, ne használja a berendezést fürdőszobában, konyhában, és egyéb, erősen nedves és poros, vagy magas hőmérsékletű raktár helységekben.

    - A központi egység szétszedése szigorúan tilos. Ezt csakis a társaság arra felhatalmazott személyzete végezheti, más nem nyithatja fel a fedelet. Nem hozzáértő személyzet nem végezhet javítást a gépen, csakis saját felelősségére.

    - Hat hónapos használaton kívüli állapotot követő újbóli használat előtt ellenőrző szolgáltatás szükséges, a termék hosszú távú használata érdekében, kérjük rendszeresen vegye igénybe az üzlet szolgáltatásait.

  - Kézieszköz

    - Amennyiben a kézi alkatrészek meghibásodás vagy sérülés miatt cserére szorulnak, kérjük, húzza ki ezeket a kézi alkatrészeket a csatlakozóaljzatból. A kézieszköz felszerelésekor, kérjük, igazítsa azt a házon lévő csatlakozó felé, és helyezze be, majd erőkifejtéssel biztosítsa, hogy a villanófej csatlakozó szorosan illeszkedjen a csatlakozóaljzatba. A telepítés során ügyeljen arra, hogy a kézieszköz alkotóelemek ne essenek a földre.

    - A kézieszközök szétszerelése vagy módosítása szigorúan tilos.

    - A kézieszközöket ne tegye ki erős ütésnek vagy rázkódásnak.

    - A működtetéskor a villanófejet először fektesse a bőrre teljes terjedelmében, majd kezdje meg a működtetést (érintő képernyő „start” terület).

    - A kezeléseket követő személycsere után állítsa vissza az interfész energiát a legalacsonyabb beállításba, majd igazítsa az energiát egyéni szintre az érzékenység figyelembe vételével.

    - A jelen használati útmutatóban nem szereplő funkciók használata tilos.

    - Villanófej tisztítása: kapható gyógyászati alkoholos törlő.

    - Villanófej karbantartás: ha nem használja az egységet, kérjük, fordítsa lefelé azt a villanófej oxidálódásának megakadályozása érdekében.

    - A kézieszközök élettartama 2000 óra, ennek lejártát követően vásároljon másik alkatrészt a társaságtól.

3.3.	Érintőképernyő

    - Az érintőképernyőhöz ne üssön éles tárgyakat.

    - Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön kozmetikum vagy egyéb szennyeződés.

    - Az érintőképernyőre ne öntsön folyadékot.

    - Akadályozza meg, hogy az alkohol, fertőtlenítőszerek vagy egyéb tisztítószerek megkarcolják az érintőképernyőt. Tisztításhoz használjon puha, tiszta törlőruhát, vagy szasszafrász olajjal enyhén átitatott törlőruhát.

- Fogyóeszközök

  - A vezetőzselé fogyóeszköz.

  - A fenti fogyóeszközök megvásárolhatók a társaságtól.

- Egyszerű hibás működés és megoldási módszer

Ha a berendezés használat közben meghibásodik, a gép használója azonosíthat és kizárhat néhány egyszerű hibát az alábbi útmutató alapján, amennyiben nem sikerül a hiba megoldása, további útmutatásért, kérjük hívja az ügyfélszolgálatunkat.

  - Nem sikerül a bootolás

A megfelelő válasz az AC megerősítése, az áramellátó csatlakozó szoros behelyezésének vizsgálata, az áramkapcsoló teljesen nyitott állapota, a biztosíték megfelelőségének vizsgálata.

  - Érvénytelen kattintás az érintőképernyőn az alábbi okból:

- Előfordulhat, hogy az érintőképernyőt nyomják, finoman mutasson rá néhány képernyő területre, majd bootoljon újra

- Az érintőképernyő területek elhelyezkedése nem megfelelő vagy hibás, kalibrálja az érintőképernyőt, a probléma megoldása érdekében lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal

  - A működés során jelentkező kellemetlen érzés

A kezelési rendszer újbóli kiválasztása, győződjön meg ennek megfelelőségéről.

  - Az érintőképernyő rendellenes szétesése

Kapcsolja le az áramellátást, két perc múlva bootoljon újra.

  - A rendellenes helyzetek vagy a meghibásodás nem zárható ki

Kérjük lépjen kapcsolatba a helyi képviselőnkkel, és adja meg a vásárlási dátumot, kérdését 24 órán belül megválaszoljuk.

  - A biztosíték csere módszere (ezek elhelyezkedését az ábra mutatja)

    - Amint azt az … ábra mutatja, közelítse meg a nyíl által mutatott helyet, majd használjon csavarhúzót a biztosítéktartó kiemeléséhez.

Garancia

6.1. 	Garancia időszak

Társaságunk 2 év garanciát biztosít az alábbi egységekre: áramellátó egység, kapacitás, érintőképernyő és főtábla, a villanófejek élettartama 2000 óra, a garancia a vásárlás napjától kezdődik.

6.2. 	A garancia köre

Ha a berendezés a garancia időszakon belül van, társaságunk költségmentes javítást vagy cserét biztosít, ettől eltérő, rendellenes használat és egyéb kivédhetetlen tényezők esetén a garancia nem érvényes.

6.3. 	Korlátozott garancia

6.3.1. 	A felhasználók a garancia időszakon belül korlátlan garancia szolgáltatást élveznek.

6.3.2. 	Amennyiben azért küldi vissza a berendezést, mert a termék szállítás közben a nem megfelelő csomagolás miatt sérült, az adott egységre nem vonatkozik a garancia.

6.3.3. 	A javított egységre vonatkozik az eredeti garancia időszak és szolgáltatás, a cserélt alkatrészek három hónapos garanciát élveznek, ha három hónapnál kevesebb idő van a garancia lejártáig.

6.3.4. 	A cserét követően a pótalkatrész hibajavítását társaságunk végzi.

6.3.5. 	Az adatok biztonságáért a felhasználó felelős. Társaságunk nem visel felelősséget az adatokért, programokért, vagy az eltávolítható és sérült adattároló eszközökért.

6.3.6. 	A felhasználóknak megfelelően meg kell őrizniük a garanciakártyát és a vásárlást igazoló számlát, társaságunk nem pótolja a garanciakártyát és a vásárlást igazoló számlát.

6.3.7. 	Az alábbi körülmények esetén társaságunk nem vállal felelősséget, és az egységre nem vonatkozik a garancia:

a. Tűzeset, földrengés, harmadik fél által elkövetett cselekmények, a vevő szándékossága, gondatlansága, rendellenes használata és egyéb nem szokványos körülmények, előre nem látható események, stb. pl. meghibásodás, károkozás.

b. Az üzleti egység általi, véletlen károkozást eredményező alkalmazás vagy használat (üzleti érdekekből eredő kár, beleértve az egység használatából, bármely alkatrész, eszköz vagy a szolgáltatás cseréjéből eredő kárt, a felmerülő költségeket, vagy ügyfele kárigényét).

c. A jelen használati útmutatóban nem található módszerből fakadó kár.

d. Továbbá: a társaság által nem ellenőrizhető körülmények: nem a társaság által értékesített kiegészítők, pótalkatrészek vagy cserealkatrészek használata által okozott probléma felmerülése, engedély nélküli szervizelés vagy módosítás, a használati és karbantartási utasításokkal ellentétes rendellenes vagy jogellenes használat, a berendezés jogellenes szétszerelése.

e. Nem megfelelő üzemi körülmények által okozott meghibásodás vagy kár, beleértve a túlzott üzemi terhelést.

f. A felhasználó általi nem megfelelő karbantartás (rágcsálók, folyadék beszivárgás…stb.)

g. Saját-összeállítású vagy nem-nyilvánosan felajánlott folyamat alkalmazása, amely kárt vagy nem megfelelő használatot okoz.

6.4. 	További technológiai információkért látogasson el a weboldalunkra vagy hívja a forró vonalat.

FIGYELMEZTETÉS!

1. A KEZELŐFEJEKET TILOS FÉMTÁRGYAKRA VAGY VÍZBE HELYEZNI!

2. Ha a kavitációs fej használatára nincs szükség, általában ne kapcsolja be azt, mert az károsítja a fejet.

Ha tesztelni szeretné a kavitációs fejet, NE TEGYE AZT KÖZVETLENÜL! Ehhez az alábbi lépéseket KELL követnie:

1) öntsön némi vizet a kavitációs fejre (lásd 12. kép)

13. kép

2) Vegye fel az energia szintet 2-es vagy 3-as fokozatra, majd érintse meg a „start” (indítás) gombot, látni fogja, ahogyan víz párologni kezd és gőzzé válik (lásd 14. kép).

14. kép

3) Ez bizonyítja a kavitációs fej megfelelő működését, valamint jó és hatékony funkcióját.

## III rész		IPL üzemmód

Az ELIGHT működéséhez hasonlóan tanulmányozza az alábbi ábrákat:

- Érintse meg a 2. ábrán látható IPL üzemmódot, majd lépjen be az interfészbe az alábbi módon:

- például a szőrtelenítő kezelés interfész:

## 5.2. Kezelés

1. Helyezze be a berendezés dugós csatlakozóját, helyezze be a kulcsot, majd a gép bekapcsolásához fordítsa el azt. Szinte azonnal megjelenik az „Introduction Screen” (Bemutatkozó képernyő), amely automatikusan átvált a 2. ábrára. Ekkor kiválaszthatja a kezelési módot, stb.

Azt javasoljuk, a kezelést az alacsonyabb energia sűrűséggel kezdje, teszt fényfolt kibocsátásával, így megnézheti a vendég reakcióját.

2. Az üzemi interfész leállítása után a kapacitás frissíteni kezd. Ekkor nyomja meg fejen lévő gombot, majd folytassa a kezelést. A számláló minden lövés után hozzáad egyet, a rendszer automatikusan indítja az újratöltést, a fent említett folyamat ismétlésével.

3. Ellenőrizze a szűrő tisztaságát. Ha nem tűnik tisztának kérjük, törölje le nedves puha ruhával.

4. Vigyen fel a kezelt területre 2~3 mm vastagságban zselét. A villanófény a zselén keresztül jut be a bőrbe, amelyet a kezelést megelőzően kell felvinni.

5. A kezelőfejet tartsa a bőrre merőlegesen, enyhén nyomja meg, hogy a kezelőfej megfelelő kapcsolatba kerüljön a zselével.

6. A villanófény kilövéséhez nyomja meg a gombot, a rendszer újból automatikus frissül, ez kb. 2 másodpercet vesz igénybe.

7. Törölje le a zselét, ellenőrizze a kezelt bőrt a vendég azonnali reakciójának megállapításához.

8. Kezelje a következő bőrterületet, a kezelt és az új terület között hagyjon 1 mm távolságot.

9. Rögzítse a kezelési paramétereket, amelyek információt és hivatkozást jelentenek a következő kezeléshez.

Δ ÓVINTÉZKEDÉS

Azt javasoljuk, hogy a vendég néhány hét múlva újból keresse fel a kórházat ellenőrzés céljából. Ennek alkalmával eldönthető, hogy szükséges-e a kezelés folytatása. A kezelést követően puha, alkoholos törlőruhával, óvatosan tisztítsa meg a kezelőfejet.

Várakozó parancsok: A „START” (indítás) gomb megnyomása után a rendszer befejezi a várakozó állapotot, az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfejben található villanófény lámpa kikapcsol, ekkor nem képes villanófény kilövésre. A „START” (indítás) gomb újbóli benyomását követően a rendszer leállítja az üzemi interfészt, és a kezelőfejben lévő villanófény lámpának kiadja a felkapcsolás parancsot. Ekkor az képes fénykibocsátásra.

Számláló: rögzíti a lövések számát a bekapcsolást követően minden alkalommal

A kezelést követően kérjük, tegye vissza a fejet a tartóba, hagyja, hogy a rendszer visszatérjen a „Menu screen” (Menü képernyő) állapotba, majd kapcsolja ki az áram kapcsolóval.

Δ VESZÉLY

1.Az üzemi interfész leállítása során az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fejet a cél bőrterületre kell irányítani, majd a „trigger switch” (kioldó kapcsoló) aktivizálása szükséges. 2. Ha megállítás szükséges, nyomja meg a „START” gombot a Várakozó parancsokhoz történő átkapcsoláshoz. Ezzel elkerülheti a „trigger switch” (kioldó kapcsoló) benyomását, és a vendég szemének a károsítását. 3. Mindegy, hogy van-e fényteljesítmény, az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fejet tilos bárkire ráirányítani. 4. A fényt tilos érzékeny területre irányítani, pl. szemek…stb.

- fejezet 	Karbantartás és támogatás

Ez a fejezet az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer használatát és karbantartását írja le, beleértve az eszközök és a szűrő tisztítását, az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fej cseréjét, valamint a desztillált víz betöltését, emellett megtalálható benne néhány hibás működés és megoldásaik ismertetése.

A vevő a karbantartást az alábbi fejezetben leírt eljárások szerint végezheti. Karbantartást és bármilyen egyéb tevékenységet csakis arra felhatalmazott személyzet végezhet.

Δ FIGYELMEZTETÉS

A berendezés karbantartása előtt kapcsolja le az áramellátást. A gép bekapcsolt állapotában a karbantartás személyi sérülést vagy berendezés károsodást okozhat. Az alábbi helyzetek által okozott károkért a vevő felel: A vevő engedély nélkül leszereli a külső borítást vagy a rendszer tartozékát. A vevő szándékos károkozása, vagy jogosultsági kör nélküli karbantartás. Tűz, elektromos rendszer hiba, villámcsapás, árvíz, robbanás és egyéb természeti katasztrófa által okozott károk.

  - A berendezés tisztítása

A berendezés felületét hetente egyszer tisztítsa meg puha, nedves törlőruhával. Semleges tisztítószer használható, azonban folyadék ne kerüljön a gépbe.

  - A szűrő tisztítása

A szűrő mindig legyen tiszta. Megtisztítása minden kezelés után szükséges.

A szűrő tisztításakor először puha, nedves törlőruhával törölje azt át, majd a további

tisztításhoz használjon egy másik puha, tiszta alkohollal átitatott törlőruhát, és hagyja kiszáradni a tisztított felületet.

  - Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfej cseréje

Minden E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfej rendelkezik élettartammal. Az új kezelőfej kijelölt időpontban történő cseréjekor kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

  - A berendezés hibás működésének elkerülése

Az alábbi részben néhány hibás működés és megoldásaik felsorolása található:

| Hibás működés jelenség | Megoldások |
| --- | --- |
| A kijelző nem működik | Ellenőrizze az áramellátó vezeték megfelelő csatlakozását. |
|  | Ellenőrizze a vészleállító kapcsolót, nyomja meg majd lazítsa ki az óramutató járásával megegyező irányban. |
|  | Ellenőrizze a kismegszakítót. Ha leold, nyomja fel. Ha újra leold, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. |
| A rendszer nem reagál a gombok érintésére. | Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. |
| A rendszer nem indítható el. | Ellenőrizze, a helyén van-e a kulcs. |
| A rendszer nem inicializálható. | Kérjük lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. |
| Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfejben található Xenon lámpa hibás működése. | A xenon lámpa élettartama lejárt, kérjük, cserélje ki. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfej valószínűleg megsérült, kérjük, cserélje ki vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. |
| Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfej szivárog. | Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfej valószínűleg megsérült, kérjük, cserélje ki az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfejet vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. |
| A hűtőrendszer hőmérséklete túl magas. | Zárja le a rendszert, csökkentse a hőmérsékletet, és indítsa újra vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. |
| Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelőfej teljesítménye túl gyenge | A kezelőfej majdnem az élettartama végén jár, cseréje tanácsos. |

- fejezet		Tartozékok

Ez a gép az alábbi tartozékokkal rendelkezik:

- védőszemüveg

- szemvédő

- zselé

- áramellátó vezeték

- tölcsér

- cső

- Használati Útmutató

- CD

  - Védőszemüveg

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF berendezéshez tartozó védőszemüveg védi a gépkezelő és a vendég szemét.

  - Zselé

A zselé fényvezetésre és bőrhűtésre használatos. Dobozonként hat tégely található belőle, egy tégely 250 gramm mennyiséget tartalmaz.

  - Tartozék megrendelése

A géphez hozzátartozik a teljes tartozék készlet. Amennyiben a vevő további tartozékokat szeretne, kérjük, rendelje meg azokat a forgalmazótól.

- fejezet		Klinikai alkalmazás

  - Betanítás

A kezelési rendszert működtető személyzet minden tagjának speciális képzést kell kapnia előre.

  - Kezelési kör és kezelést kizáró betegségek

    - Cél

Az E-LIGHT fiatalítás egy új technológia, amely alkalmas a vaszkuláris dermatosis (VL) és a pigmentáció (PL) gyógyítására. Ez a terápiás eljárás hatékonyan javítja a vendég bőrének állapotát, miközben nem befolyásolja munkavégzését, pihenését és társadalmi életét.

    - Kezelési kör

- Kis ráncok kisimítása, pórusok összehúzása, bőrszépítés és bőrfehérítés, sötét szemkörüli karikák eltávolítása. (510~200 nm)

- Szeplők, chloasma (foltos elszíneződés), elsődlegesen barna pigmentből induló napfoltok kezelése. (560~1200 nm)

- Tartós szőrtelenítés: szakállterület, kéz/lábszőrzet, bikinivonal. (640~1200 nm)

- Akné, hajszálértágulat kezelése. (420~1200 nm)

    - Kezelést kizáró betegségek

Δ FIGYELMEZTETÉS

Ha a vendég az alábbiakkal jellemezhető, kérjük, ne kezdje el vagy állítsa le a kezelést.

- A vendég lázas.

- A vendég immunrendszere gyenge.

- Sérülést követően könnyen keletkeznek hegek.

- Bőrérzékenységgel rendelkező, vagy korábban bőrérzékenységet okozó gyógyszert szedő vendég (azonban 510~1200 nm tartomány alkalmazható).

- Pszichológiailag labilis vendég, irreális elvárásokkal.

- Várandós nők.

- Esetlegesen bőrrákban szenvedő vendég.

- Trombocita rendellenesség, vagy ha a vendég röviddel azelőtt aszpirint vagy antioxidánst vett be.

- A vendég nem hajlandó elfogadni a kezelést követően szükséges védőintézkedéseket, pl. a napozás kerülését.

- Jelenleg szed, vagy az elkövetkező 3 hónapban szedni fog hormontartalmú kozmetikumot.

- A vendég hajlamos a vérzékenységre, epilepsziára vagy cukorbetegségre.

- Sugárzott fény miatt fertőzött bőrterülettel rendelkező beteg.

- Napfény hatására lebarnult bőrű beteg.

  - A vendég választása

A kezelést megelőzően érdeklődje meg a vendégtől, mit gondol a hatékony bőrjavításról.

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fiatalítás javítja a bőr megjelenését, azonban nem helyettesíti a sebészeti eljárásokat. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fiatalítás képes az arcbőr javítására, a foltok és napfoltok eltávolítására, valamint a bőröregedés mérséklésére.

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fiatalítás miatt a vendégnek nem kell felfüggesztenie a munkát vagy pihenést, a kezelést követően azonnal dolgozhat és élhet társas életet. A túlzott elvárásokkal rendelkező vendégek kezelését nem javasoljuk.

  - Mit kell tudni a kezelésről

Δ FIGYELMEZTETÉS

A kezelés megkezdése előtt, kérjük, gondosan olvassa el az alábbi részt.

- A kezelés megkezdése előtt a gépkezelő megvizsgálja a vendéget. A vendég egyéni körülményeinek megfelelően először teszt fényfoltot irányít a kezelendő területre (különösen a mély bőrkezelést kapó vendégek esetében).

- Várandós nők, epilepsziásak, kis mértékben leprásak, napon leégett bőrűek, illetve akiknek kemoterápiás kezelést követő szétrobbantak a hajszálereik a gépkezelő javaslata szerinti kezelést kapják.

- A kezelendő bőrterület leborotválást követően a tisztítás nem kozmetikummal, hanem semleges folyadékkal történik.

- Használjon megfelelő mennyiségű zselét a kezeléshez – minél többet, annál jobb, a felhasznált zselét törölje le a kezelés után 20 perccel.

- Kezelés közben az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fejnek a kezelendő területre kell mutatnia, és finoman érintkeznie kell a bőrrel. Győződjön meg a szűrő tisztaságáról.

- A kezelt bőrterület néha enyhén pirossá válik. Ez normális jelenség, és rövid időn belül megszűnik.

- Rögzítse az alkalmazott kezelési paramétereket.

- A zselé letörlését követően a vendég diszkomfort érzetét csökkentheti némi aloe felvitele. 24 órán belül ne használjon semmilyen kozmetikumot, kerülje a sugárzást, például napfényt, illetve ne űzzön intenzív sportot egy hónapon keresztül. A szabályos étkezés és a napvédelem hasznos.

- Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fiatalítás általában 3-6 kezelést igényel, a kezelések között minden esetben 21 napos szünetekkel. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF szőrtelenítéshez általában kb. 1~3 kezelés szükséges, a kezelések között minden esetben kb. 21~60 napos szünetekkel.

  - Előkezelések

### 8.5.1. Az alábbiakat javasoljuk:

- Ne kezeljen olyan vendéget, akinek a bőre nagy területen erős napsütésnek volt kitéve (az elmúlt 4 hétben).

- Ne kezeljen olyan vendéget, aki a közeljövőben erős napsütésnek lesz kitéve (4 héten belül).

- Tanulmányozza át részletesen a vendég kórtörténetét, beleértve azt is, milyen kezelésnek lesz alávetve és értékelje a személyiségét.

- Tisztázza, miért vállalja a vendég a kezelést, és hogy mit vár tőle.

- Beszélje meg a vendéggel a kezelési tervet.

### 8.5.2. A kezelés körülményeinek tisztázása

A vendéget tájékoztatni kell bizonyos körülményekről: hogy a kezelés során kissé kellemetlen érzés vagy enyhe fájdalom léphet fel.

-A kezelést követően a bőr átmenetileg megduzzadhat, begyulladhat vagy vizenyőssé válhat.

-Az ideális hatás eléréséhez általában 3~6 kezelés szükséges. A teljes folyamat a tényleges hatástól és a vendég elvárásaitól függ.

-A mellékhatások átmeneti, kismértékű kockázata fennállhat, pl. túlzott pigmentáció vagy a bőr erek változása.

### 8.5.3. A szem védelme

Az E-LIGHT használata közben a személyzet minden tagjának védőszemüveget kell viselnie. A vendég szemeit szintén le kell fedni gézzel. Természetesen a legjobb védőmódszer az, ha a vendég lehunyja szemeit.

### 8.5.4. Érzéstelenítés

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fiatalítás során, az alacsony energia sűrűségű impulzus fény használata közben a vendégnek nincs szüksége érzéstelenítésre. Sok vendég azonban igényli a helyi érzéstelenítést a gyógyító folyamat során fellépő kényelmetlenségek elkerülése érdekében. Azt javasoljuk (helyi érzéstelenítés céljára) 4%-os lidokaint használjon, azonban ne alkalmazzon EMLA érzéstelenítést (helyi érzéstelenítők eutektikus keverékét), amely mellékhatásaként a erek összehúzódnak, ami csökkenti a kezelés hatását. Az érzéstelenítőt le kell törölni a kezelés megkezdése előtt. Általánosan, a kezelés folytatása az érzéstelenítés után egy órával történjen.

### 8.5.5. Készítsen fotót

Készítsen fotót a vendégről a kezelés előtt és után (balról, jobbról, szemből), mivel sok vendég nem tudja objektíven értékelni a kezelés hatását, ezek a bőrfelvételek kiváló dokumentációt képeznek.

A kép készítése azonos körülmények között történjen, pl. hasonló sebességgel, vaku kulcsszámmal és fókusszal, ez lehetővé teszi a különböző időpontokban készült bőrfelvételek tárgyilagos összehasonlítását.

  - Mellékhatások

### 8.6.1. Fájdalom

Az impulzus fény kibocsátásakor bizonyos vendégeknél különböző fokú, kényelmetlen érzés jelentkezik. Néhányan ezt tűszúráshoz hasonlítják, mások gumicsípéshez. Az égő érzés legtovább egy órán át tart. A felnőtt és fiatalkorú vendégeknél jelentkezhet ez a kényelmetlen érzés, ezért bizonyos betegek helyi érzéstelenítést igényelnek.

### 8.6.2. A természetes bőr erek törése

Előfordulhat hegesedés vagy vízhólyagosodás, ez azonban 5~15 napon belül eltűnik.

### 8.6.3. Pigmentáció változás

A kezelt területen változhatnak a pigmentek, előfordulhat pigmentálódás vagy a pigmentáció csökkenése. Bizonyos vendégek esetén a kezelést követő védelem figyelmen kívül hagyása túlzott pigmentációt okozhat, ez az elváltozás általában 3~6 hónapon belül megszűnik.

A bőrfiatalító kezelés után néhány nappal szeplők és anyajegyek jelennek meg, illetve a bőr színe sötétebbé válik, azonban ez normál esetben eltűnik.

### 8.6.4. Hegesedés

Ez a kezelés nagyon ritkán jár hegesedéssel. Minél nagyobb a terület, annál nagyobb a hegesedés vagy a rendellenes hegfelszaporodás lehetősége. A hegesedés, duzzanat és gyulladás lehetőségének csökkentése érdekében, kérjük, kövesse a kezelést követő gondozási előírásokat.

### 8.6.5. Túlzott duzzanat és gyulladás

A kezelést követően az orcák bőre időlegesen pirossá és duzzadttá válhat. Ez kb. 5 napig tarthat.

### 8.6.6. Bőrgyengeség

A kezelt terület vagy a szomszédos bőrterület felpuhulhat. Kérjük, ne dörzsölje ezeket a részeket.

### 8.6.7. Kékes bőrduzzanat

A kezelt területen kékes vagy lilás duzzanat jelentkezhet, amely 5~15 napig tarthat. Ezt követően a színe pirossá válhat, majd 1~3 hónapon belül megfakulhat.

## 8.7.Kezelési paraméter

### 8.7.1. Rövid bevezetés

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelési rendszert a bőrfiatalítás elvének megfelelően tervezték. Az egyénre szabott paraméterek beállítása a bőrtípusnak, egészségügyi körülményeknek és az elvárt kezelési hatásnak megfelelően történik.

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelési rendszer paraméterei magukba foglalják az impulzus típust és az intenzív fény energia sűrűséget.

### 8.7.2. A paraméter jelentése

- Hullámhossz-----a különböző kezelésekhez különböző hullámhossz szükséges.

- Impulzusszám---hol található?---minden egyes villanófény energiája két, három vagy öt kis folyamatos impulzusra osztható. Ez a speciális rendszer növelheti a bőr impulzus energia felvevőképességét, ugyanakkor a fényenergia felosztásával védi az epidermist. A többszörös impulzus előnye, hogy a lépésről-lépésre történő melegítéssel elkerülhető a nem a célterültre eső szövetek károsítása.

- Impulzus szélesség---- az az idő, ameddig egy adott impulzus tart. Egysége a milliszekundum.  Minden egyes impulzus szélesség egyedileg beállítható. A három, két impulzus közötti távolságra ugyanez a beállítás vonatkozik.

- Impulzus távolság----amikor a hő terjesztése sok impulzus útján történik, minél rövidebb az impulzus távolság, annál gyorsabban melegszik a bőr.

- Energia sűrűség----a szervezet egységnyi területére eső teljes energia. Az energia sűrűség az az egység, amely az egységnyi bőrterületre eső teljes energiát méri (J/cm2). A gépkezelő minden egyes alkalommal beállítja az energia sűrűséget. Az energia sűrűség az alábbiakból tevődik össze: a kiválasztott impulzusok útján kiküldött energia (mértékegysége J) és az a terület, ahová az energia beérkezik (mértékegysége m2). Az EROSE berendezés villanófénye a zselérétegek keresztül éri el a vendég bőrét. Mivel az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF eszköz fényfolt területe igen nagy (8mm x 40 mm), a fény nagyon kis részekre szóródik szét, és mélyen behatol. Az energia sűrűség a bőr különböző mélységű területein majdnem azonos (kis lézer fényfolt esetén ez a különbség nagyon nagy). Minél nagyobb az energia sűrűség, annál magasabb a megcélzott szőrzet, a környező részek, valamint az epidermis hőmérséklete.

A dermedt kötőanyag és az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fej hűtése

csökkentheti az epidermis kezdeti hőmérsékletét annak érdekében, hogy a célterület kapja a legmagasabb hőmérsékletet. A viszonylag kis energia sűrűség az E-LIGHT kímélő bőrtechnikájának fontos részét képezi, és garantálja, hogy a kezelést követően nincs időkiesés a munkából vagy pihenésből.

### 8.7.3. A paraméter felépítésének elve

- Sötét bőr vagy sötét szeplő----kis energia sűrűség, hosszú impulzus kihagyás beállítása tanácsos.

- Fehér bőr vagy világos szeplő----nagy energia sűrűség, rövid impulzus kihagyás beállítása tanácsos.

- Erősen durva bőrvénák----nagy energia sűrűség, hosszú impulzus kihagyás beállítása tanácsos.

- Vastag erek---- nagy energia sűrűség, hosszú impulzus kihagyás beállítása tanácsos.

- Vékony erek---- kis energia sűrűség, rövid impulzus kihagyás beállítása tanácsos.

A hűtési idő beállítását az objektum mérete határozza meg. Kisebb objektum esetén rövidebb,

nagyobb objektum esetén hosszabb hűtési idő szükséges.

Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelési rendszert a szelektív fényelnyelés

alapelve szerint tervezték, mivel a vastagabb erek hűtési ideje hosszabb, a vékonyabb epidermis pedig rövidebb hűtési időt igényel. Ezért a gyógyítás során az energia feldarabolása útján történő hő szétszórás alkalmazása hasznos.

A két impulzus közötti impulzus távolságnak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy az

epidermisnek elég ideje legyen az energia zselébe és hűtő kezelőfejbe történő juttatására, azonban ezen impulzus távolságnak rövidebbnek kell lennie a színtípus hűtési idejénél azért, hogy az egyes impulzusok képesek legyenek a célterület fokozatos felmelegítésére. A sötétebb bőrszín több fényenergiát nyel el, a hőmérséklet magasabb, és hosszabb impulzus távolság választása ajánlott.

### 8.7.4. A zselé

Sok vendég szereti, ha zselét visznek fel bőrére a kellemetlen érzés csökkentése céljából.

Bár az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelési rendszer csökkenti a kellemetlen érzés miatti zseléhasználat szükségességét, a zselé hasznos a gyógyító folyamatban. Például az arc körvonalon történő használatakor a kezelőfej helyzetének változásakor az átmenet sokkal enyhébb.

A zselé felvihető az arc alsó részére, vagy 2~3 mm-es vastagságban. A zselét több rétegben vigye fel, így megfelelő védelmet biztosít a bőr számára. Ha a kötőanyag megfagy a fénykristály odavezetésekor, kapcsolja ki a hűtőfunkciót („choice mode” (kiválasztó üzemmód) a zselé meglágyításához.

## 8.8. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF rendszer kímélő bőrkezelő eljárása

- Ültesse a vendéget a kezelőszékbe, tegye fel rá a védőszemüveget, és figyelmeztesse, hogy a gyógykezelő folyamat során ne nyissa ki a szemét. A gépkezelő a vendég arca és az érintőképernyő közötti legmegfelelőbb pozíciót vegye fel.

- A kezelés általában az arc nem szembetűnő részéről indul, például a fül előtti részen. A zselé kezelt területre, 2~3 mm vastagságban történő felvitele segít a bőr hűtésében, és növeli az impulzus behatolásának mértékét. Miután a fény impulzust rálövik a dermedt kötőanyagra, a villanófény kezelést kapott részekre újbóli zseléfelvitel szükséges.

- A kezelőfejet függőlegesen helyezze a 2~3 mm vastag dermedt kötőanyagra, a zselé a zselével érintkezzen, ne a bőrrel.

- A kioldó kapcsoló indításához fejtsen ki nyomást, és lője ki a fény impulzust.

(A paraméter kiválasztás nagyon fontos a klinikai képzés során. A rövid impulzus főként tompa bőrszín és piros arc esetén használatos. A hosszú impulzus szélesség és a hosszú impulzus kihagyás főként sötétebb bőrszín típus esetén használatos, illetve olyan vendégeknél, akiknél kóros pigment elváltozások jelentkeznek, vagy akik napleégést szenvedtek. Azt javasoljuk, az orvos igen gondosan válasza meg a paramétereket. Nem egyértelmű helyzetben klinikai szakértő bevonása tanácsos.

- A gyógyító folyamat során, ha a beteg további kezelést igényel, orvossal történő konzultációt követően növelje az energia sűrűséget a megfelelő mértékben a jobb hatás elérése érdekében. A gyógykezelés megkezdése előtt ekkor is szükséges teszt fényfolt lövés megfigyelési célból.

- A kezelést követően nincs szükség kezelés utáni gondozásra. A vendég azonnal belevetheti magát a munkájába és az életébe. A kezelt területen napégés elleni védelem szükséges. A megfelelő bőrgondozás segíthet abban, hogy a villanófény kifakítsa az érintett elszíneződést, csökkentse a pórusméretet, valamint a pigment mélységét és a fényöregedést.

- A kezelést követően a pigmentáció és a barna folt színe sötétedik, ami néhány napon belül eltűnik.

## 8.9. A kezelést követő gondozás

### 8.9.1. Összefoglalás

A kezelést követően a bőrön jelentkező gyulladás és seb antibiotikus vagy égés elleni kenőccsel kezelhető. A kis sűrűségű kenőcs csökkenti a duzzanatot. Ha a gyulladás hegesedik, vazelinnel, stb. tartsa nedvesen a területet.

### 8.9.2. Napfénynek való kitettség

A kezelést követő egy hónapon át a vendégnek tanácsos védenie bőrét a napfény hatásával szemben valamilyen gyógyhatású anyag alkalmazásával. A napfény elősegítheti a melanin újratermelődést, így a pigmentáció növekedését okozhatja.

### 8.9.3. Arcfestés

A legtöbb orvos engedélyezi vendége számára, hogy kozmetikumokat használjon rögtön a kezelést követően. Azonban megkérik őket, hogy jelezzék, ha a kezelt területen seb vagy heg jelenik meg, és ebben az esetben azonnal hagyják abba az arcfestést.

A kisenergiájú E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fényterápiás kímélő bőrkezelés kockázata nagyon alacsony, a vendég azonnal folytathatja a munkát és az életét.

### 8.9.4. A kezelés folytatása

Az orvosok számára az alábbiakat javasoljuk hivatkozásként az egyes vendégek kezelésének folytatását illetően.

Három héttel a kezelési időszak (4~6 alkalom) után a vendégnek ajánlott visszatérnie a kórházba további konzultáció céljából, és akár hosszú távú kezelést is folytathat, mivel bizonyos esetekben egy év is szükséges a javuláshoz.

### 8.9.5. Mellékhatás

Amennyiben a gyógyító folyamat során bármilyen rosszindulatú reakció jelentkezik, állítsa le a kezelést, amíg az meg nem szűnik a kezelt területen, majd ellenőrizze az okát.

- Azonnal törölje le a zselét, és tisztítsa meg a besugárzott területet öblítéssel.

- Hűtse a besugárzott területet jégtasakkal legalább 15 percig, a hőérzet megszűnéséig.

- Az alábbi tipikus jelenségek fordulhatnak elő:

- az enyhén égő érzés kb. fél óráig tarthat,

- az enyhe bőrpír 4~12 órán át tart, általában elhalványul egy nap alatt,

- a szeplő enyhén elsötétedhet, általában egy hét alatt fokozatosan elhalványodik,

- a szeplő a besugárzást követően egy rövid időre sötétté válhat, azonban fokozatosan kivilágosodik,

- a foltos elszíneződés besugárzásánál ne váltson ki túl erős azonnali bőrreakciót a pigmentáció rosszindulatú reakciójának megelőzése érdekében.

- Ne használjon meleg vizet, hideg vízzel tisztítsa meg a bőrt kíméletesen; a nedvesség fenntartásához kozmetikumok is használhatók.

- Vörhenyes bőr, gyulladás, ödéma.

- A reakció enyhítésére használható kenőcs, vagy alkalmazható a bőrnövekedési faktor védelme a bőr későbbi helyreállításának elősegítése érdekében. (Enyhe fokú sérülésként kezelendő.

- Pigmentáció.

- Ha sötét bőrűeknél jelenik meg, vagy olyan személynél, akik napsugárzásnak voltak kitéve, használjon bőrnövekedési faktor védelmet, folyékony C vitamint, vagy szépítő és fehérítő ápolást a mérséklése érdekében.

- Pigment csökkenés vagy elvesztés

- Köze lehet a nagyenergiájú besugárzáshoz, általában fokozatosan javul magától.

- Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fiatalító kezelést kapott vendég nem használhat stimuláló kozmetikumokat vagy hormont a pigmentáció termelődés elkerülése érdekében.

### 8.9.6. A kezelés befejezése

A kezelés befejezéséről az orvos dönt. Ez általában akkor következik be, ha a bőrön lévő vörös folt, a kapilláris mérete vagy a pigmentáció szemmel láthatóan csökken. Ha a bőr szerkezete, rózsaszínes árnyalata, valamint a napégés és a fényöregedés mértéke nyilvánvalóan javul, a kezelés befejezhető.

### 8.9.7. Kezelés utáni bőrgondozás

Reggel:

- használjon enyhén semleges fertőtlenítőt és felforralt hideg vizet a bőr megtisztítása céljából;

- vigyen fel több komponensből álló C vitaminos krémet;

- vigyen fel napfényvédő krémet;

Este:

- tisztítsa meg a bőrt;

- a nedvesség biztosítása céljából vigyen fel krémet a bőrre.

### 8.10. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF kezelés előnyei

1. Nincs sérülés.

2. Nincs kifejezett fájdalomérzet.

3. Gyors, hatékony, egyszerű használat.

4. Nincs a kezelés miatt kiesett idő.

# 9. fejezet		Paraméterek kiválasztása

## 9.1. Szeplőkezelés

### 9.1.1. Kezelési elv

A szelektív fényhidrogénezést, azaz az 560 nm és 1200 nm közötti szélességű fényspektrumokat a bőrbe történő behatolást követően először a pigmentszemcsék és a szervezet nyeli el, a fényenergia pedig hőenergiává alakul. A pigmentszemcse lebomlik, részben kiválik, részben elnyeli a sejt, és kikerül a szervezetből. A bőr enyhén kipirosodik, a szeplő színe pedig sötétedik, azonban lemosható, a környezetében található normális bőr pedig érintetlen marad. A szeplők kisebbednek, illetve színük kivilágosodik egy héten belül. Az eljárás a vendég számára nem jelent megterhelést.

### 9.1.2. Kezelőfej

560-1200 nm, 510-1200 nm fiatalító kezelőfej.

### 9.1.3. A klinikai paraméter szabályozása

9.1.3.1. A bőrszín sötétsége

Sötétebb bőr, hosszabb impulzusközi szünet, világosabb bőr, rövidebb impulzusközi szünet, nagyobb energia.

9.1.3.2. Bőrvénák durvasága

Durvább bőrvéna, hosszabb impulzus szélesség, finomabb bőrvéna, rövidebb impulzus szélesség.

9.1.3.3. Szeplők színe

Sötétebb szeplőszín, kisebb energia.

9.1.3.4. Bőrérzékenység

Érzékenyebb bőr, alacsonyabb energia sűrűség.

### 9.1.4. Paraméter kiválasztás

9.1.4.1. Két impulzus (1. ÜZEMMÓD)

T1=4~8ms	D1=10~20ms	T2=6~10ms

9.1.4.2. Három impulzus (2. ÜZEMMÓD)

T1=3~7ms	D1=15~25ms	T2=5~9ms

9.1.4.3. Öt impulzus (3. ÜZEMMÓD)

T1=2~6ms	D1=15~30ms	T2=4~8ms

9.1.4.4. Az energia sűrűség szabályozása az 1.5. pont szerint történik. Válassza ki a vendég által adott benyomás szerinti impulzus üzemmódot. A paraméterek beállítása után válasszon egy teszt fényfoltot és fokozatosan emelje az energiát az alacsony szintről (10J-ról).

### 9.1.5. A kezelés értékelése

A kezelés során az alábbiakra figyeljen oda: a szeplő színe sötétedik, a környezetben található normális bőr enyhén kipirosodik, a vendég enyhe fájdalomérzetről számol be. Máskülönben könnyen kialakulhat gyulladás.

Komoly gyulladás esetén a duzzanat, a gyulladás és a pigmentáció a következő napon jelentkezhet. Ezért a bőr nem kaphat ismételt kezelést, ha az első besugárzást követően komolyan gyulladtnak tűnik.

A sötét bőrű vagy viszonylag sötét szeplőkkel rendelkező vendég esetén az energia sűrűséget tanácsos 2-3J/cm2-rel csökkenteni.

Az arccsontokon található bőrön könnyen jelentkezik a pigmentáció. Ezért itt az energia sűrűséget tanácsos 1-2J/cm2-rel csökkenteni. Ne ismételje a besugárzást.

### 9.1.6. Rosszindulatú reakció

A kezelés után jelentkező kis hólyag 3-5 napon belül automatikusan eltűnik.

A pigment 1-2 hónapon belül fellazul.

Pigmentáció jelentkezése esetén használható Retina-A a kezeléshez, az elhalványodás 3-	6 hónapon belül bekövetkezik.

## 9.2. Hajszálértágulat betegség kezelése

### 9.2.1. Kezelési elv

Kétféle hajszálértágulat betegség létezik: a kezdetleges fázisú és a folyamatos fázisú. Az arc hajszálértágulat betegsége legtöbbször a nagy kiterjedésű, hideg területen jelentkezik, olyan betegeknél, akik folyamatosan nem megfelelő kozmetikumokat használnak, amivel kiváltják a bőr ismétlődő túlérzékenységét, illetve akik hosszú távon hormont szednek.

Az arc hajszálértágulat betegségét nevezik kapillárisnak is, megjelenése pedig barázda-, seprű-, pókháló-, csillag-, folt- vagy sömörszerű. Átmérője a legtöbb esetben 0,5 mm alatti. Néhány beteg arcán a bőr az adott területen kipirosodik, a kapilláris nem szemmel látható, általában érzékeny a hidegre, melegre, napfényre, gyakran égő érzés jelentkezése mellett, amelynek esztétikai hatása is van. A kezelési elv szerint ez a vörös albumin az 521 és 585 nm közötti fényre, illetve ezen szelektív fény pirogenitásra érzékeny, azaz a vörös albumin elnyeli a meghatározott hullámhosszú fény energiáját, felmelegíti a vért, majd a hőenergia a kapilláris falba vezetődik, a kapilláris endotheliális sejtje megduzzad, érgörcs összehúzódás jelentkezik, a szervezetben pedig oxigénhiány alakul ki. A hajszálértágulat betegség vagy arcpír esetében a erek átmérője 0,3-0,7 cm a dermisben. A professzionális kezelőfej által kibocsátott meghatározott hullámhossz képes ennek a rétegnek az elérésére a betegség hatékony kezelése érdekében. Szelektíven összetöri az értágulatot, azonban nem okozza a normális bőrterület sérülését. A vékonyabb kapillárisok esetén kis impulzus szélesség előnyös, ekkor a hemoglobin gyorsan felmelegszik, és közvetlenül aktiválja a kapilláris falat. A vastagabb kapillárisok gyors kezeléséhez használjon nagyobb impulzus szélességet, ez felmelegíti a hemoglobint, majd a hő bevezetődik a kapilláris falba. A kapilláris elzáródik, a kezelés pedig eléri célját.

### 9.2.2. Alkalmazható kézieszközök

420-1200 nm (fiatalító kezelőfej)

### 9.2.3. Klinikai megfelelőség

9.2.3.1. A bőrszín sötétsége

Sötétebb bőr, hosszabb impulzusközi szünet, kisebb energia, világosabb bőr, rövidebb impulzusközi szünet, nagyobb energia.

9.2.3.2. Vastag és vékony erek

Vékonyabb ér, rövidebb impulzus szélesség, nagyobb energia, vastagabb ér, hosszabb impulzus szélesség, így megfelelő az energia.

9.2.3.3. Bőrérzékenység

Érzékenyebb bőr, alacsonyabb energia sűrűség.

### 9.2.4. Paraméter kiválasztás

9.2.4.1. Két impulzus (1. ÜZEMMÓD)

T1=4~8ms	D1=12~20ms	T2=6~10ms

9.2.4.2. Három impulzus (2. ÜZEMMÓD)

T1=3~7ms	D1=15~25ms	T2=5~9ms

9.2.4.3. Öt impulzus (3. ÜZEMMÓD)

T1=2~6ms	D1=18~30ms	T2=4~8ms

9.2.4.4. Az energia sűrűség szabályozása a 2.5. pont szerint történik. A vendég arcának állapota szerint válassza ki az impulzus ÜZEMMÓDOT és állítsa be az impulzus paramétereket, majd válasszon egy teszt foltot és fokozatosan emelje a teljesítmény energiát 20J-ról.

### 9.2.5. A kezelés értékelése

Figyelje meg az ér óvatos energiaelnyelést követő azonnali változását. Ez fontos annak megállapításához, szükséges-e ismételt kezelés. Általában 3 féle reakció jelentkezik: 1. az ér azonnal elzáródik és eltűnik. 2. az ér elvékonyodik. 3. az érben található vér megalvad és vörös színűvé válik.

A kezelés után három héttel az orvossal lefolytatott további konzultáció során a jobb állapot a legfontosabb. A fenti 3 reakció bármelyike hatásosnak tekintendő. Ne sürgesse a legjobb eredmény elérését, máskülönben ödéma, gyulladás, vörhenyes bőr, akár heg alakulhat ki.

### 9.2.6. Kezelési időszakok

Általában 21 nap, minél fiatalabb az elváltozás, az időszak megfelelően csökkenthető, minél nagyobb az elváltozás, az időszak ennek megfelelően hosszabbítható.

### 9.2.7. Figyelem!

A kezelés előtt tanulmányozza a bőr- és ér állapotának megfelelő sugárzást. Győződjön meg, hogy megfelelő-e az energia, az impulzus szélesség, elegendő-e az impulzusközi szünet, kombinálja ezeket megfelelően. Sötétebb bőr esetén használjon kisebb energiát hosszabb impulzusközi szünettel. Ha az energia túl nagy, gyulladás, vízhólyag és pigmentáció jelentkezik. Ha az energia túl kicsi, az ér lezárása és fagyasztása nem valósítható meg.

Nagy kezelési energia megválasztásánál a kezelés 1-3 alkalom után alapvetően befejezhető. Kis energiáról nagy energiára növelt kezelést ne ismételjen sokszor.

A kezelést követően kerülje a kiváltó okokat és a hatás megőrzéséhez ügyeljen a védelemre.

A kezelési alkalmak számának növelésével növelje megfelelően az energiát 2-4J/cm2-rel.

Ha komoly bőrkipirosodás vagy gyulladás jelentkezik az első kezelést követően, ne ismételje meg a besugárzást a helyi energia felhalmozódás elkerülése érdekében.

Sötét bőrű vagy komoly hajszálértágulattal rendelkező beteg esetén csökkentse az energia sűrűséget 2-3 J/cm2 értékkel a kezelés során.

Az arccsonton található bőrön könnyen megjelenik a pigmentáció. Csökkentse az energia sűrűséget 1-2J/cm2 értékkel a kezelés során, és ameddig csak lehetséges, ne ismételje a besugárzást.

Ha az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS+RF fiatalító rendszer nem kellően hatékony komoly állapotú vendég esetén, a megfelelőbb kezelés biztosítása érdekében kombinálja azt lézerrel.

### 9.2.8. Rosszindulatú reakció

A normál bőrön a kezelés után jelentkező bőrkipirosodás 1-2 órán belül elhalványul. A kitágult kapilláris körül megjelenő bőrpír 4 óra után halványul el.

A vízhólyag 3-5 napon belül magától gyógyul.

A pigment 1-2 hónapon belül fellazul.

Pigmentáció jelentkezése esetén használjon Retina-A-t a kezeléséhez, 3-6 hónapon belül bekövetkezik az elhalványodás.

A részleges fájdalom és a bőrkipirosodás a leggyakoribb negatív hatások, amelyek a gyógykezelés után néhány órával megszűnnek. A helyi seb vagy vízhólyag majdnem mindig amiatt keletkezik, mert túl nagy a helyi energia vagy a fényfolt ismétlés túl gyakori.

Az egyéni paraméter beállítással és a helyes kezeléssel ezen jelenségek hatékonyan elkerülhetők.

## 9.3. Szőrtelenítő kezelés

### 9.3.1. Kezelési elv

A szőrszálat alapvetően a test felszínén található hajgyökér és a mélyen az epidermisben elhelyezkedő szőrtüsző alkotja. A szőrszál növekedéséhez szükséges tápanyagellátást a szőrtüsző biztosítja. A szőrtelenítés hagyományos módszerei a borotválás, a szőr csipesszel való kiszedése, a kémiai anyagokkal, gyantával, mechanikai módon, elektrolízissel, hőlebontással, stb. történő szőrtelenítés. Ezekben az esetekben csupán a szőrszál kerül eltávolításra. A szőrtüsző nehezen roncsolható szét, így nem érhető el valódi szőrtelenítés. Csupán néhány módszerrel végezhető el a szőrtüsző hatékony roncsolása, azonban a beavatkozás nagy pontosságot igényel. A beavatkozó kezelés potenciális veszélye a hegképződés.

Az E-LIGHT berendezés használatával történő szőrtelenítés azzal az előnnyel jár, hogy nem sérül az epidermis és tartós hatás érhető el. Az E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+VÁKUUMOS +RF rendszer pontosan vezérelt erős szűrt fény impulzusokat bocsát ki, amelyeket elnyel a szőrszálban található pigment, a melanin. Ez felmelegíti a szőrszálat, és szétroncsolja azt, valamint a szőrszál növekedésért felelő sejteket a hosszú távú szőrzetcsökkentés elérése érdekében.

### 9.3.2. Alkalmazható kézieszközök

690nm-1200 nm, 640 nm-1200 nm szőrtelenítő kezelőfej.

### 9.3.3. Klinikai megfelelőség

9.3.3.1. A szőrtelenítés elve

A világos szőrszálak, világos bőr és felületi szőrzet kezeléséhez használjon rövidebb hullámhosszt. A sötét szőrzet és bőr kezeléséhez használjon hosszabb hullámhosszt. Ne kezeljen a bőrnél világosabb színű szőrzetet.

9.3.3.2. A szőrzet színe

Sötétebb szőrzet, keskenyebb impulzus szélesség; ezzel ellentétesen, világosabb szín, szélesebb impulzus szélesség, és megfelelő energia sűrűség szükséges.

9.3.3.3. A szőrzet mélysége

Mélyebben fekvő szőrtüsző, szélesebb impulzus szélesség; ezzel ellentétesen, magasabban található szőrtüsző, keskenyebb impulzus szélesség szükséges, megfelelő energia sűrűséggel.

9.3.3.4. Vastag és vékony szőrzet

Vastagabb szőrzet, hosszabb szünet és kisebb energia szükséges. Vékonyabb szőrzet, rövidebb szünet és nagyobb energia szükséges.

9.3.3.5. Szőrzet konzisztencia

Sűrűbb szőrzet, kisebb energia, vékonyabb szőrzet, nagyobb energia szükséges.

9.3.3.6. Bőrszín

Sötétebb bőr, hosszabb késleltetés és kisebb energia, fehérebb bőr, rövidebb késleltetés és nagyobb energia szükséges.

9.3.3.7. Bőrérzékenység

Minél érzékenyebb a bőr, annál kisebb energia sűrűség szükséges.

9.3.3.8. Hőrelaxációs idő

A hőrelaxációs idő a hődiffúziós időt jelenti. Az ideális E-LIGHT+KAVITÁCIÓS+ VÁKUUMOS+RF impulzus szélesség kisebb mint a szőrtüsző 1/2 hőrelaxációs ideje. Az impulzus késleltetés pedig nagyobb mint az epidermis hőrelaxációs ideje. Ez lehetővé teszi az epidermis károsítása nélküli szőrtüsző roncsolást. Az epidermis hőrelaxációs ideje 9-10 ms, a szőrtüszőé 30-100 ms. Ezért az impulzus szélesség legyen 12-40 ms, és több részletben adja le a teljesítményt. Az impulzus késleltetés legalább 10 ms.

### 9.3.4. Paraméter kiválasztás és beállítás

Impulzus szélesség: Minél hosszabb az impulzus szélesség, annál kevesebb hő oszlik el egy bőrrétegben, és a hő mélyebbre hatol. A beállítási elv: minél vastagabb a bőr, annál mélyebbre hatolnak a kóros elváltozások, ezért az impulzus szélesség növelése szükséges, 3 impulzus kiválasztásával, ahol az utolsó impulzus szélesség legyen a leghosszabb; az impulzus szélesség növelésével megfelelően növelhető az energia. Impulzus késleltetés: minél hosszabb az impulzus késleltetés, a bőr annál jobban lehűl. Azonban a kóros elváltozásokat tartalmazó terület hőmérséklete alacsonyabb lesz. Energia sűrűség: a kezelés általában alacsony energiáról indul. A beállítási elv: minél sötétebb és érzékenyebb a bőr, a kezelés kezdetekor annál kisebb energia sűrűség szükséges. Minél komolyabb a bőrválasz, annál kisebb energia sűrűség szükséges, 3 impulzusról 2 impulzusra történő váltáskor 20%-os energiacsökkentés szükséges.

9.3.4.1. Két impulzus (1. ÜZEMMÓD)

T1=6~8ms	D1=12~20ms	T2=8~10ms

9.3.4.2. Három impulzus (2. ÜZEMMÓD)

T1=5~8ms	D1=15~25ms	T2=7~10ms

9.3.4.3. Öt impulzus (3. ÜZEMMÓD)

T1=4~8ms	D1=18~30ms	T2=6~10ms

9.3.4.4. Az energia sűrűség szabályozása a 3.5. kezelés értékelési pont szerint történik. A vendég arcának állapota szerint válassza ki az impulzus üzemmódot és állítsa be az impulzust, majd válasszon egy teszt fényfoltot és fokozatosan növelje az energiát az alacsony szintről (20J-ról).

### 9.3.5. A kezelés értékelése

A vendégek különböző mértékű diszkomfort érzésről számolnak be: lesznek, akik tűszúrásra adott érzékeny reakciót éreznek, mások gumitárgy által okozott csípéshez hasonló érzésről számolnak majd be. Az adott érzés egy órán belül megszűnik. A legtöbb felnőtt és nagyobb gyermek el tudja viselni ezt. Ha a szőrzet eltávolítható, a vendégek pedig nem éreznek fájdalmat, akkor a legjobb a hatás. Bizonyos vendégek esetében a szőrzet nem távolítható el azonnal, hanem természetes úton kihullik néhány napon belül.

### 9.3.6. Kezelési időszakok

Az egyes kezelések közötti szünet általában 21nap-1,5 hónap között mozog.

### 9.3.7. Figyelem!

Ha a következő napon a bőr komolyan kipirosodik és begyullad, vagy vízhólyag és pigmentáció jelentkezik, ne ismételje a besugárzást az első alkalmat követően.

### 9.3.8. Mellékhatás

Akné: A vendégek különböző mértékű diszkomfort érzésről számolnak be: lesznek, akik tűszúrásra adott érzékeny reakciót éreznek, mások gumitárgy által okozott csípéshez hasonló érzésről számolnak majd be. Az adott érzés egy órán belül megszűnik. A legtöbb felnőtt és nagyobb gyermek el tudja viselni ezt. Bizonyos vendégek érzéstelenítést kérnek.

Bőrvéna változás: heg vagy vízhólyag keletkezik, amely 5-10 napon belül eltűnik.

Pigmentáció: a kezelt területen pigmentáció jelentkezhet. A pigmentáció (erősödés vagy gyengülés) a legtöbb esetben sötét bőrszínen jelentkezik, vagy a besugárzásnak kitett kezelt területen. Bizonyos vendégeknél a fény elkerülésének figyelmen kívül hagyása a pigmentáció erősödését okozhatja. Ez a fajta pigmentáció általában 3-12 hónapon belül eltűnik.

Sebhely: ez a kezelés általában nem okoz sebhelyet. A sebhely képződés kockázatának csökkentése érdekében kérjük, kövesse a kezelést követő gondozási javaslatokat.

Túlzott gyulladás: ha túlzott gyulladás jelentkezik, az 3-7 napon belül eltűnik.

Kék duzzanat: kék vagy lila duzzanat jelentkezhet a kezelt területen, ez 5-15 napon keresztül tart. Amikor a kék duzzanat eltűnik, a bőr rozsdavörössé válhat, ami 1-3 hónapon belül eltűnik.

### 9.3.9. Kezelést követő gondozás

A kezelést követően használjon hideg borogatást (nem jeget) a kezelt terület hűtéséhez a vendégen jelentkező duzzanat mérséklése érdekében. Ha a hideg borogatás hőmérséklete 0°C alatti, ne használja azt. Alkalmazzon 4x4 cm2-es, beáztatott és műanyag tasakba helyezett hideg borogatást. A kezelést követő gyulladás és seb antibiotikus és kauterizáló kenőccsel kezelhető (például: Silverol vagy Biafine stb.). Használhat kis sűrűségű szteroidos kenőcsöt is a fájdalom csökkentése érdekében. A kezelés után egy hónappal a vendégek használhatnak arcvédőt a napfény elkerülése érdekében. A napfénynek való kitettség növelheti a melanin újratermelődésének mértékét, és túlzott pigmentációt okozhat.

A kezelést követő egy héten belül kerülje a traumatikus hatásokat. Ne zuhanyozzon forró vízzel, ne vegyen mélymasszázst és ne végezzen intenzív mozgást. Csökkentse az ödémaképződést a gyógyuló testrészen. A heg és sebhely kezeléséhez használjon vazelint.

### 9.3.10. A kezelése befejezése

A kezelés befejezéséről az orvos dönt. Ez általában akkor történik meg, ha a szőrzet 80%-át sikerült eltávolítani vagy a vendég elégedett az eredménnyel.

# A melléklet: Fitzpatrick rendszer

A napfényre adott bőrválasz szerinti Fitzpatrick-féle besorolás

| BŐRTÍPUS | SZÍN | TULAJDONSÁG | AZ ELSŐ NYÁRI NAPFÉNYRE ADOTT REAKCIÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Fehér bőr | Fénykárosodás Nincs barna folt | Mindig leég, nem barnul |
| II | Fehér bőr | Fénykárosodás gyakran Néha van barna folt | Gyakran leég, alig barnul |
| III | Fehér bőr | Fénykárosodás néha Van barna folt | Néha középbarna Általános napbarnítottság |
| IV | Mérsékelten barna bőr | Fénykárosodás ritkán Van barna folt | Néha leég Könnyen barnul |
| V | Sötét-barnás bőr | Rendellenes fénykárosodás Gyakran van barna folt | Ritkán ég le Nagyon könnyen barnul |
| VI | Sötét bőr | Fénykárosodás nincs Van barna folt | Nagyon könnyen barnul |